受理编号：0158-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 出水压力测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 2MPa±1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | NFGS/JCZ-001-2019 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=±0.02MPa △允≤1/3Ｔ=±0.02×1/3=±0.0067MPa 2、 测量范围：各种规格压力表使用范围应为压力表量程的1/3～2/3的要求，选用量程为0～4MPa压力表 3、测量设备校准不确定度推导： =0.0134×1/3=0.0045MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 压力变送器 |  | PMC51-1R3C010 |  | ±0.15% | ZJ51-1910-0331 |  | 2019.10.21 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围为0～4MPa，满足计量要求的测量范围2MPa的要求。 2、测量设备的最大允差为：2×0.15%=±0.003MPa 满足计量要求最大允许误差±0.0067MPa要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 厉膑栋 验证日期：2019 年10 月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年10 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |