受理编号：0342-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 钢板热浸镀层的厚度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （100±20）μm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | Q/EDJ(5)069-2015 镀锌质量验收标准 |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 根据Q/EDJ(5)069-2015 镀锌质量验收标准，钢板热浸镀层控制在（100±20）μm，测量最大允许误差△T＝T×（1/3-1/10） 取1/3△T＝T×1/3=20/3＝±6.67μm 选用量程为0-1000μm涂层测厚仪，分度值为：0.1μm，最大允差为±（0.5μm+1%H），在100μm处最大允差为±1.5μm），满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 涂层测厚仪 CHY19-19-19 | 0-1000μm | ±（0.5μm+1%H） | ZHNT202005160061 |  | 2020.6.8 |
| 计量验证记录 根据Q/EDJ(5)069-2015 镀锌质量验收标准，钢板热浸镀层控制在（100±20）μm，测量最大允许误差为±6.67μm。 涂层测厚仪测量范围0-1000μm, 最大允差为±（0.5μm+1%H），涂层测厚仪于2020年6月08日检定，测量最大误差：±2.4μm。 将测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 孙海霞 验证日期：2021年4月 21 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见：满足要求。 企业代表签字： 审核日期：2021年4月 21 日 |  |  |  |  |  |  |