[image: image2.png]Lg\ﬁbj\ /‘f\n




北京国标联合认证有限公司

[image: image3.png]


Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


      受理编号：0345-2021
测量设备溯源抽查表
	企业名称
	天虹阀门科技（泉州）有限公司
	审核员
	王晓巍

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
准确度级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	质量
管理部
	压力表
	0-2.5MPa
	HC69612017719
	1.6级
	精密压力表标准装置 0.4级
	南安市质量计量检测所
	2021.11.18
	√

	生产部
	游标卡尺
	0-300 mm
	14110846
	±0.02mm
	量块 4等
刀口形直尺1级
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2021.4.28
	√

	质量
管理部
	耐震压力表
	0-4MPa
	YQ09015545
	1.6级
	精密压力表
 0.4级
	深圳华科计量检测技术有限公司
	2021.4.28
	√

	质量
管理部
	外径千分尺
	（75-100） mm
	120855652
	±5μm
	量块 3等
	安正计量检测有限公司
	2021.2.24
	√

	质量
管理部
	螺纹环规
	M36*1.5-6g Z
	202019493
	 6g
	校对螺纹塞规 U=3.7μm  k=2
	安正计量检测有限公司
	2021.3.1
	√

	生产部
	超声波
测厚仪
	AR85of
	00990105
	±（0.1+H/100）mm
	标准厚度片
±0.05mm
	安正计量检测有限公司
	2021.3.1
	√

	生产部
	扭力扳手
	TLB
	B2061367
	1级
	扭力扳子检定仪

0.3级
	安正计量检测有限公司
	2021.3.1
	√

	生产部
	洛氏硬度计
	HR-150AI
	0481
	±1.5HRC
	标准洛氏硬度块

U=0.5HRC  k=2
	安正计量检测有限公司
	2021.2.24
	√

	生产部
	里氏硬度计
	SW-6230
	L972170
	±12HLD
	里氏硬度块U=1.2HLD，k=2
	深圳中航技术检测所有限公司
	2021.4.29
	√

	审核综合意见：

该公司测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准，分别送到南安市质量计量检测所、深圳华科计量检测技术有限公司、安正计量检测有限公司和深圳中航技术检测所有限公司。查9份测量设备检定校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。

	审核日期：2021年5月4日 
审核员签字：     [image: image1.png]


                                         
          部门代表签字：


