受理编号：0343-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 室内消火栓壁厚检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （4-5）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB3445-2018《室内消火栓》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 被测参数公差T=5-4=1mm 测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=1×1/3=0.33mm 2. 测量设备校准不确定度推导： =0.33×1/3=0.11mm 3．测量范围推导：（4-5）mm，测量范围向两边延伸为：（2-10）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 超声波测厚仪 20029 |  | SW-6510 | 检测壁厚 ≤10mm，±0.1mm |  | HK2478210426 |  | 2021.04.26 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为(1.0-300)mm，满足导出计量要求测量范围（2-10）mm的要求； 测量设备的壁厚 ≤10mm，MPE为±0.1mm即0.2mm ，满足导出计量要求MPE0.33mm的要求; 测量设备校准不确定度U=0.03mm k=2, 满足导出计量要求U95允=0.33mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 04 月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年05 月08 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |