[image: image1.png]%3%




   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0101-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司
审核员：  吴素平                               审核日期：2021年05月10日

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2021年03月（9-10）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2021年03月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理委托管代柯慧贤主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。
	管理层
研发部

	否

	2
	查找企业在产品研发部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品研发部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	研发部

	否

	3
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查XSTD/CLSC-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及研发部目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每季统计一次，检查了2020年度及2021年一季度《计量工作质量目标完成统计表》已由研发部统计考核，均达标。
	研发部

	否

	4
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的23个测量过程，抽查其中高度控制的重要测量过程“水质监测仪（氨氮）示值误差测量过程”，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见水质监测仪（氨氮）示值误差测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《水质监测仪（氨氮）示值误差测量过程过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《水质监测仪（氨氮）示值误差测量过程监视统计记录表》及《水质监测仪（氨氮）示值误差测量过程质控图》。
	研发部

	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
 
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中发现的三个不符合项：
1）、查研发部外部供方评价记录表，公司没有对标准物质供应商进行评价管理，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.4条款。
企业采取的纠正措施：提供了XSTD/CLJL-6.4A《标准物质供应商名录》及XSTD/CLJL-6.4B合格供方调查、评价表》，对标准物质的6 家外部供方的资质进行了评价，满足要求。 

2）、生产综合部（食品监测器生产部）对仓库备品件存储有温湿要求，缺乏相应的环境控制设备，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.2条款。
企业采取的纠正措施：已配备了温湿度计，型号（0-100）%RH/(-20~50)℃，校准日期2021年03月10日，有效期至2022年03月09日，校准机构厦门普标计量检测研究有限公司，满足要求。
3）、生产综合部新购用于配件测量的（0-200）mm游标卡尺，未进行检定/校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。
企业采取的纠正措施：审核组现场审核时，企业未能提供此测量设备的校准证书，次后企业于2020年05月13日提供了出厂编号18056822，（0-200）mm游标卡尺的校准证书，校准日期为2021年05月11日，有效期为2022年05月10日，经确认，符合要求。  
   上年审核确定的三个次要不符合项，经审核组本次现场审核及次后2021年05月13日的确认，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。  
	研发部

	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	研发部

	否

	7
	强制检定
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强检计量器具，企业的产品属于计量检测器具，非定量包装产品。 
	研发部

	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业的员工意识及内部管理提升、政府招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。
	研发部

	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构的变更情况：产品的认证范围缩小，详见《认证信息确认表》。
	管理部
	否


 2 / 2

