编号：0083-2020-2021

测量设备溯源抽查表

企业名称	芜湖市金贸流体科技股份有限公司
部门	测量设备名称	测量设备 编号	型号规格	测量设备 计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	直读光谱仪	JX0185	PDA5500S	≤5.0%	纯铁标准物质C：U=0.0003%（k=2）	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.21	√
生产部	游标卡尺	2-51202837	（0-300）㎜	±0.04㎜	量块4等	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.21	√
生产部	外径千分尺	JM-004	（0-25）㎜	±4μm	量块4等	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.21	√
品质部	微机控制电子万能试验机	LT20201006	WDW-20B	Urel=0.5%（k=2）	万能试验机检定装置0.1级	北京航天计量测试技术研究所	2020.10.9	√
品质部	金相显微镜	JN-003	QL-IE200W	±5%	目镜测微尺MPE：±5μm	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.21	√
品质部	测微尺	JM-004	（0-1）㎜/（0-10）㎜	U=1.5μm	万能工具显微镜MPE： ±（1+L/100）μm	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.21	√
品质部	温湿度表	JM-002	HTC-1	温度：±2.0℃ 湿度：±7%RH	温湿度检定箱U=0.3℃（k=2） U=1.2%RH（k=2）	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.25	√
生产部	表面粗糙度比较样块	JM-005	Ra（0.8-6.3）μm	Urel=7.0%（k=2）	粗糙度测量仪 Urel=5%（k=2）	安徽华方计量科技有限公司	2020.5.21	√
审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托安徽华方计量科技有限公司、北京航天计量测试技术研究所等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。
审核日期： 2021年 5月10 日~ 5 月12 日 审核员签字： 部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。