[image: image1.png]P




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                        编  号：0059-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称：辽宁新华仪器有限公司
审核员： [image: image2.png]


                             审核日期：2021年4月26-27日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	1、公司的测量体系内审：

公司于2021年3月1-2日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表汪家强参与审核。内审分1个组，对公司4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年3月3日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年3月19日，开展了测量体系管理评审，会议由梁伟成总经理主持，管理代表汪家强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层/管理者代表/
技术部（质量）、供销部、综合部、生产部
	否

	2
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.3记录

6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	技术部（质量）提供的产品总成检验记录，编号：2009001-1产品名称：脱节器，记录未规定出保存期限，建议补充完善。
查：内沟槽游标卡尺(9～150)mm，编号为G00405，校准日期2020.8.25。查：洛氏硬度计型号：HR-150A，编号:06000006校准日期2021.4.22；计量确认周期12个月；圆柱螺纹塞规编号（T3）、(Z3），校准日期2020.11.25；使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到大连华诚计量检测有限公司实验室认可和沈阳计量测试院等单位。对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，大连华诚计量检测有限公司。经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNASL11225；沈阳计量测试院计量检定机构授权证书号：（辽）法计（2016）001号。符合要求资料和相关记录齐全符合要求。
	技术部（质量）、（生产车间））
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	技术部（质量）、综合部等部门均已识别顾客的测量要求，技术部（质量）导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查《PS-B0配水器密封试验测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
	技术部（质量）
综合部
	否

	4
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，技术部（质量）已对公司总的质量目标进行了统计，2020年5-12月至2021年1-3月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。
	技术部（质量）

综合部

	否

	5
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序，技术部（质量）已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。查:技术部（质量）供方评价记录表，对大连华诚计量检测有限公司计量实验室校准服务方的能力进行了评价。
	技术部（质量）综合部

	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1计量确认

7.1.1总则
	查：关键控制过程“PS-B0配水器密封试验测量”使用的压力表。编号4146计量确认周期6个月，经过沈阳计量测试院检定，依据检定/校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。技术部（质量）提供现场使用的外径千分尺(25～50)mm，编号为1400288，校准日期为2020.8.25依据校准结果进行计量确认，计量确认过程符合标准要求。
	技术部（质量）


	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程

7.2.4测量过程记录
	企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“PS-B0配水器密封试验测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。技术部（质量）提供的性能试验检验记录，编号：FGQ/A-200801，产品名称Y341封隔器（Y341-114-K8）记录中检验依据的标准未概述。不符合标准7.2.4条款对测量过程记录的规定要求。
	技术部（质量）（生产车间）

	次要不符合01

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3.1测量不确定度
	已对关键控制过程“PS-B0配水器密封试验测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。
	技术部（质量）
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》供销部采取发放《顾客满意度调查表》方式企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查外部顾客满意度调查表。大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术有限公司等满意度100%。符合要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。
	供销部
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：《测量过程及控制一览表》，

一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《PS-B0配水器密封试验测量过程》显示:2020年6月到2021年4月对关键控制过程“PS-B0配水器密封试验测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。
	技术部（质量）


	否

	11
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	公司对上年监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1现场生产部（车间）发现用于上接头胶圈槽测量的内沟槽游标卡尺，编号为73430，（9～150）mm有效期2020.02.13。对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司监督审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。
	技术部（质量）


	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	技术部（质量）提供的台账、测量设备的周期检定计划、产品总成检验记录，编号：2007001-01检验项目和检测结果等技术参数计量单位标注正确，企业目前未有强检设备。符合要求
	技术部（质量）


	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	主要耗能为电、水；查企业2020年5-12月至2021年1-3月，能耗总量32.5吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	综合部
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。


	技术部（质量）
综合部
	否


 2 / 2

