编    号：0024-2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 井口主阀体表面硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （230±10）HBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | QH/JS37-1601 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=±20HB △允≤1/3Ｔ=±20×1/3=±6.7HB - 测量范围：被测参数（220-240）HB,布氏硬度（8-650）HB 3、测量设备校准不确定度推导： =13.4×1/3=4.7HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 布氏硬度计 |  | PHBR-100 | ±2%H当检测230HB时，±4HB |  | HLxk2020-LH-0124 |  | 2020.4.28 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是（8-650）HBS，满足计量要求的测量范围（220-240）HB的要求。 测量设备最大允许误差±4HB，满足计量要求最大允许误差±6.7HB的要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 郭振双 验证日期： 2021 年 4 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2021 年 4 月23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |