## 1A
附录D
法兰外径测量过程监视统计记录表
测量过程名称：法兰外径测量
被测参数Φ200±0.2mm 测量范围：（199.8-200.2）mm 允差范围：±0.2mm
测量仪器：游标卡尺 测量范围：（0～500）mm
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准： |  | 200.06mm的标准块
序号 | 核查 | 观察记录（mm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.7.20 | 200.08 | 200.08 | 200.04 | 200.06 | 200.04 | 200.06 | 0.04
2 | 2020.8.25 | 200.08 | 200.08 | 200.06 | 200.04 | 200.06 | 200.064 | 0.04
3 | 2020.9.30 | 200.06 | 200.06 | 200.04 | 200.04 | 200.04 | 200.048 | 0.02
4 | 2020.10.25 | 200.06 | 200.04 | 200.02 | 200.04 | 200.06 | 200.044 | 0.04
5 | 2020.11.19 | 200.08 | 200.08 | 200.04 | 200.02 | 200.02 | 200.048 | 0.02
6 | 2020.12.20 | 200.04 | 200.04 | 200.02 | 200.02 | 200.04 | 200.032 | 0.02
7 | 2021.1.20 | 200.04 | 200.06 | 200.02 | 200.06 | 200.02 | 200.04 | 0.04
8 | 2021.2.21 | 200.06 | 200.02 | 200.02 | 200.04 | 200.04 | 200.036 | 0.04
9 | 2021.3.26 | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 200.08 | 200.06 | 200.064 | 0.02
10 | 2021.4.21 | 200.02 | 200.04 | 200.04 | 200.06 | 200.06 | 200.044 | 0.04
| 200.048 |  |  |  |  | 0.032
查表得: |  | A2= | 0.58 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 200.048
上控制线 | UCL= |  | 200.0666
下控制线 | LCL= |  | 200.0294
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.032
上控制线 | UCL= |  | 0.06
下控制线 | LCL= |  | 0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，法兰外径的测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 张仁宝

## 控制图
附录E 法兰外径测量过程控制图
均值控制图
UCL=200.067
CL=200.048
LCL=200.029
极差控制图
UCL=0.06
CL=0.032
LCL=0