附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 02 | 测量过程名称 | Φ160排水管材壁厚检验过程 | 测量过程规范编号 |  | XXSG/GF--002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 管材壁厚 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：带表游标卡尺，测量范围（0～200）mm，MPEV:0.03mm。 测量方法：依据GB/T 8806-2008塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定进行测量。 环境条件：常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得上岗证。 其他影响量：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号：304653，型号规格：（0～200）mm的带表游标卡尺，其检定证书编号：YCCD2020-1-000143号，检定日期：2020年08月03日，检定机构：六安市计量测试研究所。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： ① 2020年08月13日,用出厂编号304653的带表游标卡尺对管材壁厚进行3次测量，其平均值为1=6.439mm ② 2021年03月17日,用出厂编号304653的带表游标卡尺对管材壁厚进行3次测量，其平均值为2=6.501mm Φ160排水管材壁厚检验过程的测量不确定度U=0.09mm，k=2, En=<1 当En≤1时，测量过程有效。此En=0.05<1，测量过程有效。 确认人员：李益民 日期：2021.03.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |