[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0045--2017-2021
审核员现场审核记录

企业名称：六安新兴塑管有限公司    
审核员：[image: image2.png]


           

审核日期： 2021年4月25日上午至2021年4月26日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	    抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备


	查《测量设备计量确认明细表》、《测量过程及控制一览表》和计量设备台账，共有15台测量设备，强检测量设备2台，实行A、B、C分类管理。查公司《2021年度检测设备送检计划》，编号：XXSGCL-JL-2001，明确2021年底送检时间。有15台测量设备纳入了测量管理体系，没有新增测量设备。
抽查管材厚度检验过程使用的带表游标卡尺，测量设备编号：304653，检定证书编号:YCCD2020-1-000143号,检定日期2020.08.03，检定机构：六安市计量测试研究所，测量设备处于有效的检定状态，测量设备证书与台账信息均一致，符合要求。
抽查力学性能测试过程使用的电子万能试验机，测量设备编号：160428，校准证书编号：ST2020010007167,校准日期：2020.10.13，校准机构：深圳市中测计量检测技术有限公司，测量设备处于有效的校准状态，测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。 

查质量部技术文件DL/T802.7-20
10《电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》，现行有效，但未盖受控印章，不符合GB/T19022 “ 6.2.4标识”的要求。


	质量部

生产部

采购部
	不符合01

	2
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	查企业XXSG/CX12-2018《外部供方管理控制程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。
企业无新增测量设备和检定校准服务供方。

查公司1份检定校准服务供方资质及服务能力评价，分别从企业资质情况，履行合同能力，证书质量时效性，产品价格，售后服务质量等5方面对深圳市中测计量检测技术有限公司进行检定校准服务供方资质及服务能力评价，符合要求。
企业建立外部合格供方台账（测量设备），文件编号：XXSGCL-JL-035，其中珠江衡器有限公司，北京建科源科技有限公司，青海量具刃具有限公司等10家企业，分别对10家企业资质和提供服务范围进行评价，抽查序号：03，供方名称：青海量具刃具有限公司；经质量部、采购部、生产部、等部门分别从企业资质情况，履行合同能力，证书质量时效性，产品价格，售后服务质量等5方面对青海量具刃具有限公司进行综合评价，为合格物资供方，符合要求。
	质量部

采购部
	否

	3
	测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1计量确认
	查公司质量部提供的《测量过程及控制一览表》，《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。测量设备的配备、检定/校准、验证方法满足要求，详见附件《计量要求导出和验证记录表》。
查记录编号：NO:2的 《计量确认过程验证记录表》，测量设备为：带表游标卡尺，出厂编号：304653，验证日期：2020.08.11，验证方法为比对法,符合要求。  

测量设备计量确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。
	质量部

生产部


	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程


	企业在原有基础上又新增1个关键测量过程，共识别20 个测量过程，其中2个关键测量过程，18个重要测量过程。《测量过程及控制一览表》信息量齐全，符合要求。

抽查已识别关键测量过程：Φ160排水管材壁厚检验过程，断裂伸长率测试测量过程，都已编制《测量过程控制规范》有规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求。有效性确认方法正确，有高度测量过程统计记录和控制图。

见附3：《测量过程测量有效性确认表》

见附2：《测量过程监视统计记录表及控制图》
	质量部

生产部


	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	公司制定了XXSG/CX17-2018《测量不确定度管理控制程序》程序文件满足标准要求。
重点抽查了关键控制测量过程《排水管材壁厚检验测量过程的不确定度评定》，方法符合要求。见附1《Φ160排水管材壁厚检验过程的不确定度评定》。
	质量部

生产部
	否

	6
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查由深圳市中测计量检测技术有限公司校准，型号：ACS-30,出厂编号：004577的电子天平校准证书一份，校准证书编号：ST2020110400432，校准日期：2020.11.24。公司资质由中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书，机构注册号：CNAS L4085。量值均溯源至社会公用标准，溯源方式符合要求。

抽查由六安市计量测试研究所检定，型号：OCS-500，出厂编号：190303的非自动衡器检定证书一份，检定证书编号：HQDH2020-1-000024，检定日期：2020.08.13。六安市计量测试研究所资质由计量检定机构授权证书号：（国）法计（皖2018）008号。量值均溯源至社会公用标准，溯源方式符合要求。

详见《量值溯源抽查表》。符合要求。
	质量部


	否

	7
	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了XXSG/CX19-2018《不合格管理控制程序》，对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

目前未出现不合格测量过程。企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。
	生产部

质量部
	否

	8
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业规定每年进行一次测量管理体系内审。

企业2021年3月2日-3日开展年度内审工作，发现1项不符合项，针对本次不符合项，企业制定记录编号为XXSGCL-JH-2002 2021年度管理体系内审不符合整改计划，编制了XXSGCL-BG-2003 2021年度内部审核不符合项整改报告。已分析原因并及时整改，不符合项已在2021年3月7日完成整改，不符合项已关闭。
	质量部

生产部

采购部
	否

	9
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了XXSG/CX18-2018《审核和监视管理程序》文件，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，进行持续监视统计记录。见附2：《测量过程监视统计记录表及控制图》

	质量部

生产部
采购部

	否

	10
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电、水。2020年全年用电860733kWh，水11016.48吨。共计106.728吨标煤。企业不是重点用能单位。
	生产部


	否


 2 / 2

