编号：0012-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 廉金属热电偶校准过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量安全部/计量中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 温度 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.0025•t |
|  |  | 公差T |  | ±0.0075•t |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1. 标准热电偶 |  |  | （300~1100）℃ |  | U=0.8℃,k=2 |  | ±0.1%•t | / |  |  |
| 2. 检定炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 数字多用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 扫描开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CSGF_J042021003 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJF1637-2017 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（15~35）℃，相对湿度：≤80%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 姜晶荣、石瑛 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年5月7日           审核员：                 企业部门代表：