廉金属热电偶校准过程控制图

一、测量数据

| 单位 |  | 计量中心 |  |  |  | 组数大小 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数名称 |  | 铜凝固点（mV） |  |  |  | 总组数 | 5 |  |
| 2020.1.15～2021.3.18 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 测量值 | 1 | 10.5761 | 10.5751 | 10.5738 | 10.5752 | 10.5746 | UCL:粉红 CL:黄色 LCL:青绿 |  |
|  | 2 | 10.5762 | 10.5743 | 10.5737 | 10.5766 | 10.5744 |  |  |
|  | 3 | 10.5758 | 10.5753 | 10.5744 | 10.5764 | 10.5763 |  |  |
|  | 4 | 10.5746 | 10.5745 | 10.5745 | 10.5753 | 10.5736 |  |  |
|  | 5 | 10.5749 | 10.5746 | 10.5728 | 10.5766 | 10.5737 |  |  |
|  | 6 | 10.5753 | 10.5739 | 10.5737 | 10.5755 | 10.5746 |  |  |
|  | 7 | 10.5755 | 10.5752 | 10.5723 | 10.5754 | 10.5748 |  |  |
|  | 8 | 10.576 | 10.5746 | 10.5729 | 10.5763 | 10.5766 |  |  |
|  | 9 | 10.5758 | 10.5753 | 10.5734 | 10.5737 | 10.5735 |  |  |
|  | 10 | 10.5749 | 10.5744 | 10.5745 | 10.5738 | 10.5758 | 平均值 |  |
| x- |  | 10.576 | 10.575 | 10.574 | 10.575 | 10.575 | x | 10.575 |
| R |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | R- | 0.002 |
| 控制 |  | X图 |  | R图 |  | 系数 |  |  |
| 上限 UCL |  | 10.576 |  | 0.004 |  | A2 | 0.308 |  |
| 中心限CL |  | 10.575 |  | 0.002 |  | D3 | 0.223 |  |
| 下限 LCL |  | 10.574 |  | 0.000 |  | D4 | 1.777 |  |

二、控制图

x-图

R图