附1

油气分离器气密试验测量过程不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法： 依据CG-04-Z057-3《油气分离器装配指导书》及CG-GF-01《油气分离器气密测量过程控制规范》。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：压力表,测量范围(0-0.6)MPa,最大允许误差±0.0096MPa，U=0.0025 MPa,k=2。

1.4、被测对象：气压值(0.45-0.47)MPa±0.02MPa。

1.5、测量过程：将被测分离器放在电动试压泵上,进压至额定压力值(0.45-0.47)MPa,关闭启闭分离器,反复测量读数后,一端松开通向大气,查看是否泄露。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ---测量结果

L-----读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：

a)测量重复性引起的标准不确定度u1；

b)测量设备引入的标准不确定度u2。

c)测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u3

3.1测量重复性引起的标准不确定度u1的评定

输入量测量重复性不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度。

用一块(0～0.6) MPa压力表,在电动试压泵上连续升压至0.46MPa，测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值如表1：

表1重复性数据

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L读数值( MPa ) | 0.457 | 0.466 | 0.460 | 0.462 | 0.458 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L读数值( MPa ) | 0.452 | 0.453 | 0.460 | 0.458 | 0.460 |

被测试件测量值的平均值：  = =0.459 MPa

单次重复性测量值的实验标准差：S==0.0041 MPa

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：

（L为1组数据的平均值，取n=1），标准不确定度分量： u1=S=0.0041 MPa

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量u2

压力表示值误差为±0.0096mm，服从均匀分布，取α=3，则由设备示值误差引入的不确定度分量为：

u2=0.00963=0.0056 MPa

3.3、测量设备回程示值误差引入的不确定度影响分量u3

回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计。

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.0041 MPa |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.0056 MPa |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.00412+0.00562=0.01MPa

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×0. 01MPa=0.02MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.02MPa，k = 2