编号：0401-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 阀杆硬度检测测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （200-275）HB |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 25HB |
|  |  | 公差T |  | 75HB |  |  |  | 允许不确定度 |  | 8.33HB |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准 不确定度 |  | 示值误差 /最大允许误差 |  | 其他计量特性 | 满足 |
| 里氏硬度计 |  |  | 布氏硬度档 （85-655）HB |  |  |  | ±2%HB 检测（200~275）HB时，允许误差为（4~5.5）HB |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | LD-JS-20 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 里氏硬度计操作规程 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 查晓东 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 过程测量不确定度评定方法 |  |  | 阀杆硬度测量过程不确定评定报告 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 阀杆硬度测量过程有效性确认表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 阀杆硬度测量过程监视统计记录表及控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年 05 月 09 日      审核员：        企业部门代表：