附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 2020-02 | 测量过程名称 | 铁水成份S含量的测定过程 | 测量过程 规范编号 |  | HNFA-CL-GF-202002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量计控部 | 测量项目 | 铁水成份S含量 （0～0.05）% | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HCS-140高频红外碳硫分析仪，测量范围(0.0001～5.0)%，最大允许误差±0.005%，U=0.001%， k=2。 测量方法：HNFA-CL-GF-202002《铁水成份S含量的测定过程控制规范》，GB/T2123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）》。 环境条件：温度：（15-30）℃，每小时波动不大于±2℃；湿度：≤80%RH 测量软件；HCS-140高频红外碳硫分析仪分析软件。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看HCS-140高频红外碳硫分析仪，校准日期为2020.09.15，校准机构：方圆检测认证有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）、2021年03月26日，用HCS-140高频红外碳硫分析仪对实物进行5次测量，平均值为y1=0.0263% （2）、2021年04月27日，用HCS-140高频红外碳硫分析仪对实物进行5次测量，平均值为y2=0.0269% 测量过程的扩展不确定度U=0.006%，k=2，则： En= 当E n=0.07<1时测量过程有效。 确认人员：肖成苏 日期：2021年04月27日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |