不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆纯誉智能设备有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 曾佑芝 |
| 不符合事实描述: 查：在用外径千分尺、游标卡尺、百分表等测量设备的检定或校准证书，提供的外径千分尺、游标卡尺校准证书在有效期内，未提供百分表的检定或校准证书。不符合标准GB/T19001-2016 7.1.5a）：“对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息。”的要求。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 a 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期：2021.5.8 日期：2021.5.8 日期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期：