测量设备溯源抽查表

编号：0047-2018-2021

| 企业名称 | 浙江德卡控制阀仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 数显表 | 1 | AI501BS | U=0.8℃ (k=2) | K型热电偶 U=0.12℃ (k=2) | 浙江科鉴启真计量校准有限公司 | 2021.04.01 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 169919 | D2008-100t | III级 | 非衡器检定装置，M1级砝码 | 瑞安市计量测试检定所 | 2021.04.01 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 201033 | （0～10）MPa | U=1.1% (k=2) | 精密压力表：0.4级 | 瑞安市计量测试检定所 | 2021.04.08 | √ |
| 质管部 | 高度卡尺 | 11098210 | （0-300）mm | U=0.01mm (k=2) | 量块：5等 | 瑞安市计量测试检定所 | 2021.02.22 | √ |
| 质管部 | 液压万能试验机 | 9377 | WEW-600B | U=0.4%（k=2） | 标准测力仪：0.3级 | 瑞安市计量测试检定所 | 2020.08.11 | √ |
| 质管部 | 超声波测厚仪 | 42612360 | TT110 | U=0.04mm（k=2） | 标准厚度试块：MPE:±0.05mm | 广东中准检测有限公司 | 2020.08.11 | √ |
| 质管部 | 洛氏硬度计 | 14184 | HR-150A | U =（0.49-0.85）HRC（k=2） | 标准硬度块： 2等 | 瑞安市计量测试检定所 | 2020.08.11 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 143448 | (225-250)mm | ±0.007mm | 测微量具检定装置 4、5等量块： | 温州市计量技术研究院 | 2021.01.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托瑞安市计量测试检定所、温州市计量技术研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查8份测量设备检定/校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年5月10日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。