附3：

测量过程有效性确认表

| 测量过程 编号 |  | 2020-01 | 测量过程 名称 | 测定仪 泄漏电流测量过程 | 测量过程规范编号 |  | XHHBKJLC-GF -2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术部 | 测量项目 | 泄漏电流≤5mA | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：数字万用表，测量范围(0-20)A，U=0.0056mA，k=2。 测量方法：XHHBKJLC-GF-2001《测定仪泄漏电流测量过程控制规范》。 环境条件： 常温。 测量软件；无。 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看数字万用表，型号规格AT9205D，校准日期为2020年03月30日（周期间隔24月），校准机构：方圆检测认证有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2021年03月22日，用型号规格为AT9205D的数字万用表对实物进行5次检测，平均值为y1=2.62mA。 （2）2021年04月20日，用型号规格为AT9205D的数字万用表对实物进行5次检测，平均值为y2=2.66mA。 测量过程的不确定度为U=0.14mA，k=2 En= 当E n=0.2<1时，此测量过程有效。 确认人员：乔伟力 日期：2021年04月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |