## 1A
附录D
中心管硬度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：中心管硬度检测
被测参数：里氏硬度 测量范围：(240-260)HB 允差范围：±10HB
测量仪器： TH110里氏硬度计 测量范围：（85～370）HB
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：标准硬度块 |  |  | 246HB
序号 | 核查 | 观察记录（HB） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.1.10 | 250 | 247 | 251 | 250 | 252 | 250 | 5
2 | 2020.2.25 | 251 | 250 | 248 | 248 | 248 | 249 | 3
3 | 2020.3.29 | 249 | 250 | 248 | 247 | 250 | 248.8 | 3
4 | 2020.4.28 | 252 | 251 | 250 | 248 | 246 | 249.4 | 6
5 | 2020.5.29 | 252 | 250 | 248 | 247 | 252 | 249.8 | 5
6 | 2020.6.30 | 248 | 248 | 247 | 247 | 252 | 248.4 | 5
7 | 2020.7.28 | 249 | 250 | 247 | 252 | 250 | 249.6 | 5
8 | 2020.8.25 | 247 | 251 | 250 | 248 | 246.2 | 248.44 | 4.8
9 | 2020.9.29 | 249 | 250 | 247 | 252 | 250 | 249.6 | 5
10 | 2020.10.28 | 247 | 252 | 247 | 252 | 250 | 249.6 | 5
11 | 2020.11.27 | 252 | 250 | 252 | 247 | 252 | 250.6 | 5
12 | 2020.12.30 | 252 | 250 | 246.2 | 252 | 250 | 250.04 | 5.8
| 249.44 |  |  |  |  | 4.8
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 249.44 | HB
上控制线 | UCL= |  | 252.2096 | HB
下控制线 | LCL= |  | 246.6704 | HB
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 4.8 | HB
上控制线 | UCL= |  | 10.152 | HB
下控制线 | LCL= |  | 0 | HB
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，封隔器中心管硬度的测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 2020.10.30

## 控制图
附录E 中心管硬度测量过程控制图
UCL=252.1
CL=249.1
LCL=246.1
UCL=11.0
CL=5.2
LCL=0