编号：0022-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 封隔器中心管硬度检测 |  | 被测参数要求(含公差) | 250±10）HB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | YS/CL-01封隔器中心管硬度测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、量程的确定：封隔器中心管硬度控制在(240~260)HB，即（250±10）HB； 2、最大允许误差的确定：△允=T×（1/3-1/10）=20×1/4=±5HB,（取1/4）)； 3、测量参数的允差：±10HB，测量范围向两边延伸为：（200-300）HB； 4、选择量程（85～370）HB 里氏硬度计满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 便携式硬度计 |  | TH110 （85～370）HB | ±2HB |  | C5057563254 | 2020.9.10 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围是（85～370）HB，里氏硬度的最大允许误差为±2HB； 硬度控制在(240~260)HB，测量最大允差为±5HB。测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 2.验证合格证书及标识：该硬度计通过计量确认合格后，填写计量确认验证纪录并粘贴确认标识。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年12月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年5月11日 |  |  |  |  |  |  |  |