测量设备溯源抽查表

编号：0022-2018-2021

| 企业名称 | 大庆元山油田技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量工艺部 | 压力表 | 257495 | 0-60MPa | ±1.6级 | 活塞式压力计/0.005级 | 沈阳计量测试院 | 2021.3.12 | √ |
| 质量工艺部 | 内径百分表 | 3587387 | 30-50mm | 0.01mm | 光栅式指示表检定仪0.8µm（k=2） | 沈阳计量测试院 | 2020.12.11 | √ |
| 质量工艺部 | 外径千分尺 | 13783980 | 100-125mm | ±0.01mm | 量块/4等 | 沈阳计量测试院 | 2020.12.11 | √ |
| 质量工艺部 | 游标卡尺 | 25872357 | 0-300mm | ±0.04mm | 量块/4等 | 沈阳计量测试院 | 2020.12.11 | √ |
| 质量工艺部 | 游标卡尺 | 1687687 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块/4等 | 沈阳计量测试院 | 2020.12.11 | √ |
| 质量工艺部 | 便携式硬度计 | 7851234 | TH110 | 1.2% | 布氏硬度块 0.9% | 沈阳计量测试院 | 2020.12.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量工艺部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托沈阳计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由质量工艺部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年5月11日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。