受理编号：0409-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 耐压值零位校准 测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 2000V， 总不确定度为3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 16927.2-2013 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 16927.2-2013标准10条款 标准测量系统中10.1.2交流电压规定： 对交流电压测量，标准测量系统在其使用范围内的扩展不确定度为UM≤1%，即计量要求。 校准值2000V,测量范围两边延伸（1500-3500）V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 耐压测试仪 CF-JY-009 |  | WB2673C | 校准结果： U rel=1.0% k=2 |  | JL202010190446 |  | 2020.10.20 |
| 计量验证记录 - 测量设备的校准结果Urel=1.0% ,k=2，满足GB/T 16927.2-2013标准规定标准测量系统在其使用范围内的扩展不确定度为UM≤1%的要求。 - 测量设备的测量范围：0-5kV，满足测量要求（1500-3500）V的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 03 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年05 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |