编号：0104-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 膜式燃气表示值误差 检定过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ±1.5% （0.1qmax≤q≤ qmax） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG577-2012膜式燃气表 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、燃气表 MPE=±1.5%（0.1qmax≤q≤ qmax）； 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±1.5%ꓫ1/3=±0.5% 2、测量设备校准不确定度推导： =1%×1/3= 0.33% 3、膜式燃气表的流量范围为(0.025-4) m3/h，音速喷嘴式燃气表检验装置(0.016-6) m3/h满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 音速喷嘴式燃气表检验装置100601 |  | MJ2210-12C |  | ±0.5% | LL-20200500398 | 2020.05.09 （有效期5年） |
| 计量验证记录 1)测量设备的测量范围(0.025-4) m3/h,满足计量要求的测量范围(0.016-6) m3/h，满足要求。 2)测量设备的最大允许误差±0.5%, 满足计量要求的最大允许误差±0.5%的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年 03 月 05 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年06 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |