编号：0466-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 河南金鹏管道有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子天平 | 8329150722 | YP | U=1.5mg,k=2 | 砝码：F1等级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021年04月15日 | √ |
| 质检部 | 微机控制电子万能试验机 | 170104010 | XWW-20 | Urel=0.45%, k=2 | 标准测力计：0.3级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021年04月15日 | √ |
| 质检部 | 热变形、维卡软化温度仪 | 1513033 | XRW-300A | U=5μm, U=0.05℃, k=2 | 数据采集仪：U=0.6℃,k=2；数显卡尺：U=0.01mm, k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021年04月15日 | √ |
| 质检部 | 电子秤 | / | TCS-600 | U=1.0kg, k=2 | 砝码：F2等级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年03月30日 | √ |
| 质检部 | 电子比重计 | 1266556 | DH-300 | U=0.04g, k=2 | 砝码：F1等级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年03月30日 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 19022272 | （0~150）mm/0.02mm | U=0.01mm, k=2 | 量块：5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021年03月30日 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 05月 15日~ 2021月 5月 16日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。