编号：0044-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 压力表示值误差出厂检验测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0～40）MPa±1.6% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测参数技术要求：(0～40)MPa±1.6%， 导出测量范围：(0～40.64)MPa 导出计量要求：Δ允=1.6%/3=0.53% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 精密数字压力表 |  | JSRY-YBS-C/(0-60)MPa |  | 0.05级 |  | B2021050272 | 2021.5.14. |
| 计量验证记录 被测参数技术要求：（0～40）MPa±1.6%； 扩展范围（0～40.64）MPa，使用的精密数字压力表的测量范围（0～60）MPa，满足要求； 导出计量要求Δ允为0.53%，选用精密数字压力表的允差0.05%，0.05 <0.53, 满足要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年5月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备按期检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 5 月 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |