测量设备溯源抽查表

编号：0044-2018-2021

| 企业名称 | 江苏润仪仪表有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及 技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制造部 | 精密数字压力表 | W16611 | JSRY-YBS-C/(0-60)MPa | 0.05级 | 一等活塞压力计标准装置 0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 质量部 | 数显耐压测试仪 | 171206009 | RK2672CM/5kV | 0.02kV | 耐电压测试仪检定装置 电压Urel=0.16%， 电流Urel=0.04% (k=2) | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 制造部 | 电热恒温干燥箱 | 8535 | 101-00S/ 0-350℃ | U=0.4℃ (k=2) | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度U=0.78℃ 湿度U=2.6% RH (k=2) | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 制造部 | 精密数字压力计 | W13411 | JSRY-YBS-C/(-95-250)kPa | 0.05级 | 一等活塞压力计标准装置 0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 制造部 | 电子台秤 | S14-4301 | 837E | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置 F2等级 M1等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 质量部 | 绝缘电阻表 | 7102779 | ZC25-3/500V 0-500MΩ | 4.8MΩ | 直流电阻箱 ZX74 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | RYSB-038 | （50-75）mm | 0.001mm | 测微量具检定装置 （5.12-500）mm 五等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | RYSB-034 | （0-150）mm | 0.02mm | 卡尺量具检定装置 （10-500）mm 五等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.5.14. | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备委托金湖县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。现场抽查 8台件测量设备，根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 5 月 23 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。