附录A：

压力表超压试验测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据DCYB-QM-A/0《作业指导书》进行测量。

1.2、环境条件：常温

- 1.3、检测设备：压力表， 测量范围（0-10）MPa，允许示值误差：±0.16MPa

1.4、被测对象：压力≥（6+1.8）MPa

1.5、测量过程： 首先检查压力表处于正常工作状态。开始试验，升压速度应控

制在(0.15-0.2)MPa/min,试验时压力应缓慢上升7.8MPa，确认无泄漏后继续上升，

记录压力数据。

2、数学模型：   ΔL=L                                     （1）

式中：ΔL ---压力

L----压力的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

输入量的不确定度u1主要来源于测量重复性，通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在压力表的正常工作状态下，人员、设备相同，在相临近的时间内，连续进行10次测量活动，得到10个试验数据汇于表一。

表一

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(MPa) | 7.82 | 7.80 | 7.82 | 7.80 | 7.84 | 7.80 | 7.82 | 7.80 | 7.82 | 7.84 |

测得值的算术平均值：

单个测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量u1（为1组数据的平均值，

取n=1）。             u1 =

3.2测量设备引入的标准不确定度的评定u2

依据压力表校准证书给出的允许示值误差±0.16MPa, 服从均匀分布，取包含因子k=,则测量设备引入的标准不确定度分量为：

u2=

4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的标准不确定度 | 0.016MPa |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.09MPa |

4.2合成标准不确定度的计算

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2， 得

U=k·uc =2×0.09=0.18MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U=0.18MPa  k=2               评定人：