编号：0022 -2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 单线外径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | φ（1.00-3.00）mm±0.03mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T4909.2-2009《裸电线试验方法第2部分：尺寸测量》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 单线外径尺寸要求控制在:φ（1.00-3.00）mm±0.03mm - 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=±0.03×1/3=±0.01mm。（取1/3）； 3. 测量范围要求：应满足0-10mm的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺 |  | 0-25mm |  | ±0.004mm |  | 221100206-006 | 2021.1.13 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：外径千分尺测量范围为(0--25)mm，测量范围满足要求。 2、测量设备的计量特性：外径千分尺允许的最大误差为±0.004mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较±0.004<±0.01，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年1月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年5月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |