编号：0117-2020-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 海南赛诺实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术中心 | 电子天平 | 1193 | YJC6002 | U =0.05g， k =2； | E2等级砝码 | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技术中心 | 电子测厚仪 | 1537/10 | millimanC1216 | MPE：0.23µm， | 测厚标准片 U=0.1µm | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 生产中心 | 电子秤 | 52331 | ACS-3H | U =0.3g， k =2； | F1等级砝码 | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 生产中心 | 钢直尺 | 4036 | （0-600）mm | U=0.1mm， k =2； | 三等标准金属线纹尺 | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 品控部 | 光泽度仪 | 1045278 | A-4535 | U =1.5GU， k =2 | 光泽度计 标准板MPE：±0.5 | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 |  |
| 生产中心 | 温控表 | 2#固化室 | XMTE | U=0.2℃， k =2 | 全功能校验仪U rel=0.02%， k =2 | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 生产中心 | 计米器 | JMQ-04 | MS400 | U=0.2mm， k =2 | 标准钢卷尺 ±（0.03+0.03L）mm | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 品控部 | 智能电子拉力机 | 22 | XLW（G）-500N | Urel=0.4%，k =2； | U=0.06%，k=2 | 安正计量检测有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品控部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托安正计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品控部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 6月 10 日~ 6月 11 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。