检测结果不确定度报告

（厚度）

评定：                   日期： 2020年11月16日

审核：                   日期： 2020年11月16日

批准:                    日期： 2020年11月16日

海南赛诺实业有限公司实验室

目 录

1  概述………………………………………………………………………….	3

2  建立测量模型………………………………………………………………….	3

3  测量不确定度来源分析……………………………………………………….	3

4  标准不确定度分量的评定…………………………………………………….	4

5  合成标准不确定度的评定 …………………………………………………… 5

6  拓展不确定度的评定 ………………………………………………………….5

7  结果报告 ……………………………………………………………………….5

1.概述

1.1 检测依据

依据GB/T 6672-2001 《塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法》。

1.2 评定依据

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》。

1.3 环境条件

本试验温度：（23±2）℃，相对湿度：（50±10）%

1.4 测量设备

本次测定使用经计量单位校准后确认合格且满足标准GB/T 6672-2001规定要求的Mahr C1216-M型电子测厚仪。设备编号：SN/LAB-S-001

1.5 被测对象

塑料薄膜，满足标准要求的宽度。对样品薄膜进行重复性试验20次。

1.3 测量方法

根据标准GB/T 6672-2001要求，在温度为23℃±2 ℃，相对湿度50%±10%条件下调置不少于1小时。使用C1216-M电子测厚仪，按照《C1216-M电子测厚仪作业指导书》中试验方法对试样进行测试，得到厚度测试值。

2.建立数学模型

式中：Y——厚度值；

H——测试结果的算术平均值；

3 测量不确定度来源分析

3.1 厚度测量重复性引入的不确定度分量；

3.2 测试仪器示值误差引入的不确定度分量；

3.3 数值修约带来的不确定度分量；

3.4 根据测量原理分析，因本实验室环境条件控制完全满足检测标准要求，且测试环境条件和试样调置环境条件引入的不确定度分量影响微弱，因此本评定报告将忽略此因素引起的不确定度。

4 标准不确定度分量的评定

4.1 厚度测量重复性引入的不确定度分量

测量重复性引入的不确定度可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值/um | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.1 | 18.4 |
| 次数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 测试值/um | 18.4 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.0 | 18.4 | 18.4 |
| 样本平均值H | 18.625um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值的 标准偏差 | 0.281um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则重复性带来的不确定度为：

=0.281um

其相对不确定度：

0.281/18.625=1.509%

4.2 仪器示值误差引入的不确定度分量的评定

B类标准不确定度主要来示值误差，采用B类评定方法进行评定，根据测厚仪的校准报告，测试仪器的示值误差在25μm处为0.07μm.将其视为矩形分布，则示值误差的标准不确定度：

0.04um

示值误差的相对标准不确定度为：

0.04/18.625=0.215%

4.3 数值修约带来的不确定度urou的评定

应标准要求最终结果精确到1μm，所以

=0.29*1μm=0.29μm

5 合成标准不确定的评定

5.1相对合成标准不确定度的计算

因为上述三个不确定度分量互相独立，不存在相关性，故相对合成标准不确定度可计算为：

2.18%

5.2合成标准不确定度的计算

2.18%*18.625=0.406um

6 扩展不确定度的评定

根据重复试验检测结果，数值呈正态分布，在95%置信概率下，取k=2，扩展不确定度U为：

0.406*2=0.812μm≈1μm

7结果报告

薄膜式样厚度测量结果可表示为：（19±1）μm，k=2

——结束——