附录A

测量过程计量要求的导出及计量验证

- 顾客对生产过程或产品的要求 技术中心根据Q/SN 4—2019《BBOPP激光全息防伪膜》防伪膜厚度要求，BOPP激光全息防伪膜厚度为（15±0.8）μm。

- 转化为测量过程的计量要求 1．测量范围的确定 BBOPP激光全息防伪膜厚度为（15±0.8）μm，其测量范围应向两边延伸一段范围，而选用的量程为（0-10）mm,分度值为0.1μm的数字测厚仪就可以满足要求。 2. 最大允许误差的确定 在生产过程中，最大允许误差一般取公差T的1/3～1/10，而防伪膜厚度测量为重要的测量过程，测量最大允差△允=T×1/3=0.8×1/3=±0.27μm（取1/3）

三、导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 选用量程为（0-50）μm,分度值为0.1μm的millimanC1216 电子测厚仪 2、测量设备的准确度等级要求 根据测量过程的最大允许误差是±0.27μm，而选用分度值为0.1μm的电子测厚仪完全可以满足要求。

四、测量设备的计量特性 分度值为0.1μm的电子测厚仪的最大允许示值误差是±0.23μm，必须对测量设备进行校准得出计量特性，电子测厚仪于2021年4月13日校准，证书上示值误差均未超出最大允许误差0.23μm，示值误差的U=0.1μm。

五、验证（测量设备的计量特性与计量要求的比较） 1、比较 BOPP激光全息防伪膜厚度为（15±0.8）μm的允许误差△允为±0.27μm （计量要求） 而电子测厚仪实际误差是±0.23μm（计量特性） 电子测厚仪计量特性满足测量过程的计量要求，所以通过验证。 2、验证合格证书及标识 该电子测厚仪通过计量确认合格后，填写计量确认记录并粘贴计量确认合格标识。