附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | HDSN/MM-01 | 测量过程名称 | BOPP激光全息防伪膜厚度 | 测量过程规范 编号 |  | HDSN/MM-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品控部 | 测量项目 | 厚度测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备： millimanC1216 电子测厚仪 测量方法：先将测厚仪移动两量测量面，接触置零位，对准零位，然后测量BOPP激光全息防伪膜，测量时应注意将测厚仪与BOPP激光全息防伪膜平面保持垂直，轻轻地将测厚仪测量面接触BOPP激光全息防伪膜表面，读取测厚仪示值即为BOPP激光全息防伪膜的厚度。使用测厚仪测量时，应多部位测量BOPP激光全息防伪膜厚度的方法确认材料的厚度是否均匀。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录:(0.5mm量块) 用重复测量法对量块厚度测量过程进行有效性确认： 2020年4月20日用测厚仪进行复现性检测， 对0.5mm量块进行检测，取三次测量的平均值为0.5001mm 2020年4月25日用测厚仪进行复现性检测，对同一块0.5mm量块进行检测，取三次测量的平均值为0.5000mm 。 测厚仪的扩展不确定度U=2×0.23/1.73=0.27（μm） E= =0.26 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员： 刘丽华 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |