测量设备溯源抽查表

编号：0098-2019-2021

| 企业名称 | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 压力表 | 0407156015 | （0-0.25）MPa | 1.6级 | 数字压力计 0.05级 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.22 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 01804 | JA6001 | Ⅲ级 | 标准砝码 F1等级 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 87239 | FA2204 | Ⅱ级 | 标准砝码 E2等级 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 数显千分尺 | 1603103 | （0-25）mm | ±0.004mm | 4等量块 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | K16F245515 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 万能材料试验机 | 161026 | WAW-600D | 1级 | 0.3级标准测力仪 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.20 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | 0440 | HR-150A | U=0.8HRC K=2 | 标准硬度块 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建立计量标准，测量设备送至山东省黄河计量研究院检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年6 月2日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。