编号：0038-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 单相电能表电能误差检定过程 |  |  | 企业部门 |  |  | 技质部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 0.1Ib≤I≤Imax | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  | ±0.33% |
|  |  | 公差T |  | ±1% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.22% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  |  | 校准 不确定度 | 测量 误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. 单相电能表校验台 |  |  | 电压（57.7~280）V 电流 (0.1~100)A |  |  |  | ±0.1% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/CGDZ/-40 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG596-2012 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（20±2）℃、相对湿度（60±15）%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 胡建红（证书号：［苏］计检证D-X 1914） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021 年06月11日       审核员：               企业部门代表：