受理编号：0480-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 综合测控装置单机调试电压测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0-100）V±0.2% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | Q/GDNZ.JB052-2007《综合测控装置》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 单机调试电压要求控制在:（0-100）V±0.2% - 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=±0.2%×1/3=±0.067%。（取1/3）； 3. 测量范围要求导出：电压满足（0-110）V的测量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 变电站综自智能检测系统 |  | （0-120）V |  | UAC:±0.05% |  | DY21050050 | 2021.05.17 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：变电站综自智能检测系统测量范围为（0-120）V，测量范围满足要求。 2、单机调试电压的计量要求：测量最大允差△允为±0.067%。 测量设备的计量特性：变电站综自智能检测系统允许的最大误差为±0.05%。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较±0.05%<±0.067%，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：姜松 验证日期：2021年5月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |