测量设备溯源抽查表

编号：0118-2020-2021

| 企业名称 | 徐州徐工矿业机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 结构厂 | 压力表 | 17.11.F5093 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.02.17 | √ |
| 质量部 | 直读光谱仪 | 57Y0025 | PM2 | 碳U=0.009% k=2 | 碳钢、合金钢光谱分析标准装置物质1级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.01.08 | √ |
| 质量部 | 激光跟踪仪 | 0Q110-170 | AT960-LR | U=(0.9+1.3L)u m k=2 | 量块3等 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.12.15 | √ |
| 质量部 | 邵氏硬度计 | IN120201 | ISH-DSA | U=0.5HA (k=2) | 邵氏硬度计检定装置3级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.05.19 | √ |
| 装配厂 | 声校准器 | 180307880 | 326 | 2级 | 电声标准装置 | 苏州市计量测试院 | 2021.03.01 | √ |
| 结构厂 | 全站仪 | Y406081 | RT112L | 2级 | 精密水准仪经纬综合检验仪U=0.5″ k=2 | 江苏省测绘仪器计量中心 | 2021.01.11 | √ |
| 技术中心 | 噪声频谱分析仪 | 202094064 | 5671D | U=0.2Db（k=2） | 声校准器1级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.10.10 | √ |
| 质量部 | 超声波探伤仪 | 539340180011 | CTS-9008 | U=0.7%（k=2） | 超声波探伤仪检定装置（0.5%A±0.02）dB | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.09.01 | √ |
| 结构厂 | 覆层测厚仪 | 0000006 | TIME2500 | B级 | 覆层测厚测量仪检定装置U=0.3%hu m（k=2） | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.04.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》Q/XGKY27011-2020、《外部供方管理程序》Q/XGKY27007-2020，《量值溯源管理程序》Q/XGKY27009-2020，公司未建最高计量标准，测量设备由谢游曼负责溯源。公司测量设备全部委托徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏省测绘仪器计量中心、苏州市计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由计量室保存保存。抽查9件测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年06月05日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。