附录B

直读光谱仪碳含量测量不确定度评定

测量过程：直读光谱仪长度测量

测量方法：依据直读光谱仪用户手册对样件进行测量

测量设备：直读光谱仪，最大允许误差：±2.6%；

建立数学模型

y=x

式中：y为产品样件直线长度；x为激光跟踪仪显示读数。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

使用直读光谱仪对样件碳含量重复测量5次，得到一组测量列为：0.154%、0.150%、0.147%、0.152%、0.153%。其单次标准差为：

s==0.00277%

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1==0.00124%

2. 直读光谱仪误差引入不确定度u2

激光跟踪仪的最大示值误差为0.00572%，按均匀分布，包含因子，所以

u2=0.00572%/=0.0330%

3. 直读光谱仪的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.00353%

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.00353% =0.00706%