编号：0118-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 光谱仪C含量测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (0.37～0.44)%±0.01% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 检验技术要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．被测参数要求(0.37～0.44)%，导出测量设备的测量范围为(0.01～0.60)%； 2．导出计量要求：T=0.01%-(-0.01%)=0.02%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 | BVL |  | U=0.006% k=2 | 05HY20200341 |  | 2020.10.09 |
| 计量验证记录 测量设备直读光谱仪的测量范围(0.005～2.5)%，满足要求； MCP=T/2U=0.02%/(2×0.006%)=1.67>1.1，满足计量要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年10月13日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2021年6月18日 |  |  |  |  |  |  |  |