编号：0055-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 孔径内径测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 900+0.1mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 检验技术规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数孔径内径的要求为900+0.1mm，按2/3原则，导出测量范围：(50～135)mm。 被测参数允差范围T=0.1，计量要求导出：△允≤T/3=0.1/3=0.033mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 内径百分表/B11-075 | (50-160)mm |  | ±0.025mm |  | 21CD918003129 | 2021.04.14 |
| 计量验证记录 选用测量设备内径百分表的测量范围是(50～160)mm，满足导出测量范围的要求； 选用的内径百分表在90mm的最大允许误差为±0.025mm。 MCP=T/3MPEV=1.32>1.1，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年4月25日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年6月19日 |  |  |  |  |  |  |  |