测量设备溯源抽查表

编号：0055-2019-2021

| 企业名称 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 涂装厂 | 涂层测厚仪 | 18426000082 | TT220 | B级 | 覆层厚度测量仪检定该装置U=0.3%Hμm（k=2） | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.04.23 | √ |
| 涂装厂 | 漆膜划格器 | Q110-045-1 | QFH | U=3.0μm(k=2) | 万能工具显微镜 ±(1+L/100)μm | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.05.17 | √ |
| 涂装厂 | 温湿度表 | 19008056 | WS-A2 | 温度：U=0.5℃ k=2 | 冷镜露点仪 温度:±0.1℃ | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.04.21 | √ |
| 结构厂 | 焊机电量测试仪 | E759-28 | YD-500FR2 | 电压28V U=0.1V(k=2);电流400A U=0.1A (k=2) | 电焊机现场校验仪0.07% | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.08.18 | √ |
| 结构厂 | 压力表 | 47471 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2021.04.21 | √ |
| 结构厂 | 质量流量计 | Q110-155 | （WT/GM/50SLM/Air/R1 | 2.5级 | 气体流量校准器0.5级 | 苏州市计量测试院 | 2020.08.13 | √ |
| 装配厂 | 扭矩扳手检定仪 | 77943 | 43220/1500N.m | 0.5级 | 标准砝码F1 | 诺霸精密机械（上海）有限公司校准实验室 | 2021.05.24 | √ |
| 质量保证部 | 透射式烟度计 | T184120/TD180719 | NHT-6 | 吸收比示值误差0.7% | 透射式烟度标准装置U=0.64%(k=2) | 江苏省计量科学研究院 | 2021.04.19 | √ |
| 装配厂 | 皮带张力计 | 2021-005 | BTG-2 | U=30N (k=2) | 数显式标准测力计0.1级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2021.03.29 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》Q/XGWJ27012-2018、《外部供方管理程序》Q/XGWJ27011-2018，《量值溯源管理程序》Q/XGWJ27016-2018，公司建立4项最高计量标准，测量设备由王莉负责溯源。公司测量设备除自校外其余全部委托徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、诺霸精密机械（上海）有限公司校准实验室、苏州市计量测试院等机构检定/校准，校准/检定证书由计量室保存保存。抽查9件测量设备，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年06月19日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。