编号：0112 -2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 板材厚度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.025-0.119)mm±0.013mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | AOH/QW303-2017《来料检验作业指导书》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数的允许误差：±0.013mm 测量参数公差范围：T＝0.013－（-0.013）＝0.026mm 计量要求： △允＝T/3＝0.026/3＝0.009mm 则：△允＝0.009mm - 测量范围的导出 测量要求：（0.025-0.119）mm ±0.013mm ，推导范围应满足：（0.010-0.250）mm 电子数显外径千分尺测量范围为：（0-25）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子数显外径千分尺 |  | (0-25)mm |  | ±0.004mm |  | TY-C-2020-1213830 | 2020.12.14 |
| 计量验证记录 - 测量设备（0-25）mm的电子数显外径千分最大允许误差为±0.004mm 0.004mm＜0.009mm， 满足测量过程的△允＝0.009mm的计量要求。 - 测量设备的测量范围：（0-25）mm的电子数显外径千分满足测量范围（0.010-0.250）mm的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字 ： 验证日期： 2021 年5 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经过校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年 6 月 5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |