测量设备溯源抽查表

编号：0084-2020-2021

| 企业名称 | 大庆市畅恒石油科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | 19090076 | （0～4）MPa | 1.6级 | 数字压力表校验仪0.05级Urel=0.027K=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产车间 | 塞尺 | E9718 | (0.02-1.0)mm | U=2μmK=2 | 投影万能测长仪U=(0.2+L/500)μm。K=2;内尺寸U=1.0μmK=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 19070127 | （0～10）MPa | 1.6级 | 数字压力表校验仪0.05级Urel=0.027K=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产车间 | 水平尺 | STHT43102 | 1m | U=0.02°K=2 | 塞尺≤0.3U=0.002mmK=2＞0.3U=0.004mmK=2平板U=3μmK=2角度快U=3′K=2 1级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | L19021 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块4等 刀口型直尺1级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产技术部 | 绝缘电阻表 | 1261709 | ZC11D | Urel=2.5%K=2 | 可调式高阻箱Urel=0.06%高阻高压表Urel=0.33%K=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 19090077 | （0～4）MPa | 1.6级 | 数字压力表校验仪0.05级Urel=0.027K=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 生产车间 | 外径千卡尺 | A171101 | （25～50）mm | ±0.004mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.28 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年6 月 12 日~ 6 月 13 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。