测量设备溯源抽查表

编号：0081-2018-2021

| 企业名称 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 游标卡尺 | BD201971 | (0-200)mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 万能角度尺 | 18122085 | （0-320）° | ±2’ | 角度块：2级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 数字超声波探伤仪 | T-YH860231 | HY-2200A | 水平线性误差≤2% 垂直线性误差≤6% 衰减误差 ±1.dB | 超声波探伤仪检定装置衰减量：±（0.5%衰减+0.02）dB 超声波探伤仪标准试块U=0.05mm k=2 | 泰州市 计量测试院 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 数显外径 千分尺 | D829 | (75-100)mm | ±3μm | 量块：五等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 拉力试验机 | 147 | WLYS-1000 | ±1.0% | 标准测力仪： 0.3级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 扭力扳手 | 582801 | （100-700）N.m | Urel=1.6% k=2 | 扭矩仪： Urel=2.4*10-3 N.m（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 橡胶硬度计 | 62335 | LX-A | ±1HA | 邵氏硬度计检定装置：Urel=0.05%（k=2） | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2020.7.31 | √ |
| 质管部 | 螺纹顶径模 | 1905396 | 27/8N-P | A\C距离： ±0.008mm B距离： ±0.010mm | 三坐标测量机：（1.6+2.8L/1000)μm | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2021.3.17 | √ |
| 质管部 | 内螺纹 顶径规 | 1907095 | ITPD01 | ±0.02/0.2mm | 万能测长仪：U=0.3μm k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2021.3.19 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、泰州市计量测试院、江苏大公计量校准技术有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司四家机构检定/校准，校准/检定证书由汪鸿宇保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年06 月17 日~06 月17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。