编号：0056-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 叠积厚度 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 100mm±0.6mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 叠积厚度要求控制在:100mm±0.6mm - 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=±0.6×1/3=±0.2mm。（取1/3）； 3. 测量范围要求导出：测量要求100mm，导出测量范围满足（0-150）mm的测量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 游标卡尺 |  | （0-150）mm |  | ±0.02mm |  | 2104007 | 2021.4.26 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：(0-150)mm游标卡尺测量范围为（0-150）mm，测量范围满足要求。 2、叠积厚度的计量要求：测量最大允差△允为±0.2mm。 测量设备的计量特性：(0-150)mm游标卡尺允许的最大误差为±0.02mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较±0.02<±0.2，满足测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论： 符合 □有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 4月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 6 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |