编号：0044-2017-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 模具温度测量 |  | 被测参数要求(含公差) | 140℃±3℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件（内控） |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 模具温度控制要求为：140℃±3℃； - 计量要求导出：测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=6×1/3=2℃。（取1/3） 3. 测量范围要求导出：测量要求140℃±3℃，导出测量范围满足（0-200）℃的测量要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 数显测温仪 |  | NR8533B (0-200)℃ | 1.0级 |  | 2020LJJL-L201869 | 2020.07.26 |
| 计量验证记录 1、选择测量范围：数显测温仪测量范围为(0-200)℃，测量范围满足要求。 2、模具温度的计量要求：测量最大允差△允为2℃。 测量设备的计量特性：数显测温仪允许的最大误差为2℃。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较2℃=2℃，基本达到测量过程的计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论： 符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年6月17日 |  |  |  |  |  |  |  |