编号：0057-2017-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 蓄电池电压测试过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 12.5V |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.8V |
|  |  | 公差T |  | ±2.5V |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度等级 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 数字万用表 |  |  | (0-50)V |  | / |  | ±0.2V | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 太阳能路灯金属结构部件进料检验标准 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 太阳能路灯金属结构部件进料检验标准 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李月华 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件《测量不确定度评定记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 过程评定的不确定度小于等于允许不确定度 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 蓄电池电压测试监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 已绘制建立体系至今的控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足太阳能路灯金属结构部件进料检验标准. 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法(如果有)正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2021年06月18日      审核员：      企业部门代表：