不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 中国检验认证集团贵州有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 熏蒸部 | 陪同人员 | 李俊 |
| 不符合事实描述: 查在用溴甲烷磷化氢气体验测仪校准情况，提供的溴甲烷磷化氢气体验测仪校准证书有效期限已过，不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5.2条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.6.16 日 期：2021.6.16 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: