编    号：0048-2016-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 聚丙烯定量包装 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 25kg, ≤1%（0.5kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJF 1070-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量参数公差范围：Ｔ=0.25-(-0.25)=0.5kg △允≤1/3Ｔ=0.5*1/3=0.17kg - 测量范围导出：包装定值25kg，导出测量设备测量范围(10－30)kg 3、测量设备校准不确定度推导： U95允≤△允*1/3=0.17*1/3=0.06kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 定量包装秤 |  | FCS-25 | ±0.2% 即±0.05kg | 证书未取回 (送检协议书编号19013582) |  | 2019.10.25 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0-60）kg，满足计量要求的测量范围(10－30)kg的要求。 测量设备的允许误差为±0.05kg，即0.1kg，满足于计量要求的最大允许误差0.17kg的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：刘倩 验证日期：2019 年10 月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2019 年11 月 8 日 |  |  |  |  |  |  |  |