测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

编   号：          0048-2016-2019

审核类型：         第三次年度监督审核

编号：0048-2016-2019

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 企业联系人 | 王 雯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0055 | 证书有效期 | 2021年10月24日 |
| 监督审核次数 | 第三次监审审核 | 本次监督时间 | 2019年11月 07日上午至08日下午 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平 ISC[S]0026 侯 丽 ISC[S]0184 柳露露 ISC[S]0185 | 监督审核涉及的区域或部门 | 生产运行处/计量部 质检中心/企管处 炼油厂/营销调运部 储运部/电仪部/物资供应部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年监督审核以来一年内运行情况，中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的相关部门：生产运行处、计量部、企管处、质检中心、炼油厂、营销调运部、储运部、电仪部、物资供应部，重点抽查了公司计量特征突出的重要环节贸易结算的检测、能源检测、安全检测、环保检测、工艺控制质量检测、原辅料质量检测、成品质量检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系去年监审后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。计量部认真开展了11项自检工作，计量检定职责明确、量值溯源工作管理较为规范，计量标准管理有序。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

企业每年一体化进行一次内审，于2019年8月6日-9月6日组织了公司测量体系内审工作分三个组进行审核，对公司13个部门进行了全要素的审核，测量管理体系发现32项一般不符合项，轻微项8项，按照规定时间已经整改35项，其他不符合项正在整改过程中。企业的管理评审工作按要求每年年底，查看了2018年12月28日的管理评审资料，会议由公司的副总经理吴庆善主持，各部门提交管理评审输入相关资料，由企管处汇总测量体系各方面工作的运行情况，提交给评审会，会议评审了体系运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。

4.为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业自去年监审后一年来，未有新增测量过程，从已识别的高控测量过程中抽查了“聚丙烯定量包装测量过程”及“研究法辛烷值测量过程”，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见聚丙烯定量包装测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《聚丙烯定量包装测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《聚丙烯定量包装测量过程监视统计记录表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的监审中，发现了两个不符合项：

5.1、现场抽查编号为171121607的固定可燃气体报警仪，现场设定高报值为25LEL%,高高报值为50LEL%,在现场使用标准气体核查验证时，声光报警无反应。 不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003  7.2.3条款要求。

企业进行了纠正措施：已更换了故障声光报警器，并测试正常 ，同时举一反三，对其他同类型报警器进行完好性检查。符合要求。

5.2、查质检中心识别出成品测量过程165个，查研究法辛烷值高度测量过程未见测量过程的控制规范、计量要求导出，测量不确定度评定，测量过程有效性确认和测量过程监视控制等记录。不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003  8.2.4 条款要求。

企业进行了纠正措施：依据《宁夏石化公司计量管理规定》，完成《研究法辛烷值测量过程控制规范》的编写，并审核批准。正确导出研究法辛烷值测量过程的计量要求。完成该测量过程不确定度评定和有效性确认，按《宁夏石化公司计量管理规定》要求进行记录。依据编制的测量过程控制规范，对该测量过程利用统计技术的方法实施监视，并进行记录。举一反三，对已识别出的其他高度控制测量过程，逐步完成其测量过程控制规范的编写，并按控制要求对其实施监视和记录，符合要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6.对投诉的处理情况：

公司目前接到客户的投诉和纠纷，主要是计量纠纷，2019年（1-10）月份共21起，大都是铁路槽车由于运距离运输损耗现象，由营销调运部负责，安排专业人员进行了处理解决，经确认后未有赔偿。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了9项质量目标，已经分解到各部门，计量部负责对各部门的质量目标按规定的内容和时间（月、季、年）进行统计考核，查2019年（1-10）月份计量工作质量目标由计量部统计考核，实行加减分制，完成情况较好。

该企业2019年（1-10）月份消耗能源71.423412万吨标煤，是重点耗能单位，企业通过了能源管理体系认证，现场确认了企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。具体详见附件《能源计量审核情况表》。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构的变更情况：

企业的组织机构进行了变更：原来的组织机构中“计量中心”名称变更为“计量部”，详见附件2份。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。

10. 本次审核共出具一般不符合项3项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1抽查计量部的JJG21-2008《千分尺检定规程》：外径千分尺（室内温度对20℃的允许偏差），受检千分尺 100mm以下允许偏差±5℃，>（100--500）mm,允许偏差 ±4℃。

检查了2019年7月26日的（175-200）mm千分尺检定记录，检定环境温度为25℃，不符合检定规程规定的允许偏差±4℃的要求。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022－2003标准的6.3.2 条款的要求。

10.2 在炼油厂一联合车间发现：一台编号为10299141的硫化氢便携式气体报警仪，其中一级报警值为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的要求，也没有计量确认标识及记录。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022－2003标准的7.1条款的要求。

10.3在电仪部审核发现：炼油厂柴油管输出厂约5万吨、介质压力约10kg,用于贸易交接计量的质量流量计（322-FT-1008）型号为CMF-300,因质量流量计没有实施压力补偿，导致出厂的计量数据偏低至少约1%，每年公司因此损失约35万元，一旦管输量增加，则损失增加。

不符合GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准的7.1 条款的要求。

11. 为促进公司测量管理体系持续满足要求，建议企业：

11.1、精心调整，提升定量包装的准确度。

根据国家标准和客户满意的质量目标，配置准确度等级符合要求的复检秤和人工检斤秤。

建议一：进一步精心调整、控制产品包重正偏差数据。目前复检秤的分辨力为50g，年累计误差可以达到总量220吨、价值约176万元，因此，每降低1g则可为公司挽回损失约3.2万元。

11.2、应用计量新技术，提升罐计量的准确度。

目前公司成品油罐区液位测量采用是雷达液位计，一但失准，无法实现监督贸易计量仪表的准确度。

建议二：对介质不易测准、人工计量检尺比对核查难度较大的油罐，可采用中国石化科技进步二等奖《全自动计量仪》等计量新技术，可完全解决液位、温度、密度、含水、算量等计量全过程，进一步提升罐量的准确度，最大限度地防范企业计量风险，实现企业效益最大化。

11.3、综合考虑，推进质量流量计用于油品铁路出厂计量

目前公司成品油铁路出厂采用人工检尺计量的方式，不仅工作量大、作业环境差，而且计量准确度低，经抽查人工检尺出厂计量数据165.3万吨，与质量流量计数据比对约差量0.1%。目前营销调运部和计量部已提出了整改方案。

建议三：公司有关部门对此高度关注，加快推进进程。若铁路罐车采用质量流量计出厂的计量数据，全年可挽回损失约1200万元。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2019年11月7日-8日对中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司建立的测量管理体系进行第三次年度监督审核，审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，测量管理体系自去年审核以来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核员 （签字）：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：                                 日期：